超声治疗仪（超声电导仪）  参数

一、电导参数

1、电致孔：致孔脉冲由5个占空比为50%的方波组成，脉宽为0.2s，误差±10%。致孔脉冲峰值有两档，0V档、87V档，误差应小于±10%。致孔脉冲应在治疗时段的最前面出现。

2、电导：电导脉冲的基础波形为2000Hz的方波，误差士10%;若干个周期为10ms的脉动正弦半波组成一个波群。波群出现的频率从最小0Hz到最大6Hz，分7挡可调，其中0挡为0Hz，6挡为6Hz，误差不大于+10%。电导强度由每一波群中脉动正弦半波的个数从最小2个到最大20个，分10 挡可调，其中1挡为2个，10挡为20个。

二、超声参数

1、额定输出功率:额定输出功率为2W，偏差不超过±20%。

2、超声工作频率:超声工作频率为1MHz，偏差不超过士10%。

3、有效声强:在额定输出功率标称值下的绝对最大有效声强≤3.0W/ c㎡。

4、治疗头有效辐射面积:≥3c㎡

5、超声输出为间断输出，输出频率从最小0Hz到最大6Hz，分7挡可调，误差不大于±5%。

6、每组超声输出的时间从最小0到最大167ms，分10挡可调，其中0挡为0ms，9挡为167ms，误差不大于±5%。

7、波束不均匀性系数RBN:≤8

8、波束类型:准直型

9、调制波形:连续波及调幅波

10、治疗头采医用不锈钢材质，防水等级达到IPX7且同时治疗头有温度监控功能，可监控治疗头温度，防止皮肤不受到烫伤。