电脑中频治疗仪技术参数

- 运行模式：连续运行。

2、输出通道：不少于4路输出通道，可同步或异步工作。

3、中频电疗仪输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深。有低频电的特征和中频电疗的治疗机理。

4、处方数量：预设90个以上专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。

5、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波

6、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz，；

7、调节幅度：幅度为0%和100%，

8、输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）

9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%

11、输入功率：≦100VA

12、电源： a.c.220V，50Hz

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 导电硅胶粘贴电极片 | 对 | 6 |
| 3 | 电源线 | 条 | 1 |
| 4 | 输出线 | 条 | 4 |