中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 轮椅 |  |  |  |  | 购置数量 | 12台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、适用于医院内患者转运、康复训练、短期或长期行动辅助。 2、需满足成人、儿童、肥胖患者等不同患者群体的需求。 3、符合国家医疗器械相关标准，需通过质量检测，提供医疗器械注册证。 4、防倾倒设计，确保患者使用安全。满足日常转运需求，轻便易操作。 5、材质防锈、耐腐蚀（如铝合金框架）。易清洁消毒，符合院感要求。配件可更换，维修方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 轮椅 |  |  | 1 | 台 | 见参数 |  |  |
| 2 | 输液架 |  |  | 1 | 个 | 可挂输液 |  |  |
| 3 | 安全带 |  |  | 1 | 条 | 可调节长度 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 承重能力 |  | ≥150kg |  |  |  |  |  |
| 2 | 座椅宽度 |  | 40-45cm |  |  |  |  |  |
| 3 | 折叠功能 |  | 可折叠收纳，节省空间。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 净重 |  | 手动轮椅≤15kg |  |  |  |  |  |
| 5 | 车架材质 |  | 铝合金/碳钢 |  |  |  |  |  |
| 6 | 轮胎类型 |  | 实心胎：免充气，防穿刺，适合室内 |  |  |  |  |  |
| 7 | 刹车系统 |  | 双侧手动刹车，坡道驻车防滑 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全带 |  | 标配可调节安全带 |  |  |  |  |  |
| 9 | 防倾倒轮 |  | 后倾式设计或加装小轮 |  |  |  |  |  |
| 10 | 颜色 |  | 医院常用色（如蓝色、灰色），避免白色易污 |  |  |  |  |  |
| 11 | 标识 |  | 可标注医院名称或科室名称（定制化需求） |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  | 设备使用年限≥4年，保修期≥1年 |  |  |  |  |  |

| 设备名称 |  | 平车 |  |  |  |  | 购置数量 | 4台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、适用于患者院内转运、检查、手术接送等。 2、需满足成人、儿童、肥胖患者等不同患者群体的需求。 3、符合国家医疗器械相关标准，需通过质量检测，提供医疗器械注册证。 4、满足日常转运需求，防侧翻、防滑设计，确保转运稳定性，轻便易操作。 5、材质防锈、耐腐蚀（如铝合金框架）。易清洁消毒，符合院感要求。配件可更换，维修方便。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 平车 |  |  | 1 | 台 | 见参数 |  |  |
| 1 | 输液架 |  |  | 1 | 个 | 可挂输液 |  |  |
| 2 | 安全带 |  |  | 1 | 条 | 可调节长度 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 承重能力 |  | ≥200kg |  |  |  |  |  |
| 2 | 平车长度 |  | 长：180-200cm |  |  |  |  |  |
| 3 | 平车宽度 |  | 50-60cm |  |  |  |  |  |
| 4 | 净重 |  | ≤50kg |  |  |  |  |  |
| 5 | 车架材质 |  | 不锈钢或铝合金 |  |  |  |  |  |
| 6 | 床面板材质 |  | 高强度ABS塑料或防水抗菌复合材料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 护栏 |  | 双侧可折叠护栏，高度≥30cm，防跌落 |  |  |  |  |  |
| 8 | 前轮 |  | 万向轮（带刹车，直径≥10cm）。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 后轮 |  | 定向轮或大直径轮（增强稳定性） |  |  |  |  |  |
| 10 | 高度调节 |  | 可调节范围（70-90cm） |  |  |  |  |  |
| 11 | 倾斜功能 |  | 背板可抬起（0°-30°），用于体位调整 |  |  |  |  |  |
| 12 | 刹车系统 |  | 四轮独立刹车，坡道驻车防滑 |  |  |  |  |  |
| 13 | 锁定装置 |  | 护栏、车体折叠部位需锁定牢固 |  |  |  |  |  |
| 14 | 边缘处理 |  | 无锐角，圆滑设计避免磕碰 |  |  |  |  |  |
| 15 | 床垫 |  | 海绵床垫，带保护套，保护套可以拆卸 |  |  |  |  |  |
| 16 | 颜色 |  | 医院通用色（如绿色、蓝色），避免反光材质 |  |  |  |  |  |
| 17 | 标识 |  | 可标注医院名称或科室名称（定制化需求） |  |  |  |  |  |
| 18 | 其他 |  | 设备使用年限≥7年，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |