设备参数需求

| 设备名称 |  | 磁共振射频线圈（肩关节线圈、膝关节线圈） |  |  |  |  | 购置数量 | 2套（肩关节线圈 1 套、膝关节线圈 1 套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、磁共振射频线圈必须兼容我院GE 1.5T Hdi磁共振主机；8通道相控阵结构，便捷快速放置，具备高信噪比、图像均匀性佳、压脂效果良好。 2、肩关节线圈、膝关节线圈是专用线圈。 3、另需提供一套兼容上述设备的柔性线圈，用于满足多部位检查的临床扩展需求。若投标方案未包含柔性线圈，需书面说明原因并提供替代方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 肩关节线圈 |  |  | 1 | 套 | 适用于人体左右肩部成像，提供磁共振高分辨图像；顶部硬壳、前后采用柔性封装材料，适合不同尺寸肩关节做紧贴包裹成像，提供高清、高均匀度图像，线圈无需额外定位底板，任意放在病床上即可固定直接使用 |  |  |
| 2 | 膝关节线圈 |  |  | 1 | 套 | 适用于人体左右膝关节成像，提供磁共振高分辨图像；线圈需配套对应的定位底板，保证线圈固定的稳定性，底板兼容左右膝成像； |  |  |
| 3 | 柔性线圈 |  |  | 1 | 套 | 适用于人体小关节和各种小部位成像，提供磁共振高分辨图像；线圈需可以进行任意角度弯折，对各种小关节扫描完成高分辨成像； |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 肩关节线圈 |  | - 1、线圈接收通道数：≥8通道； - 2、成像FOV：H/F≥240mm;L/R≥250mm；A/P≥220mm； - 3、线圈尺寸：长度:33cm±1cm；宽度:26cm±1cm；高度:25±1cm ； - 4、线圈及配套组件总重量：≤3KG； - 5、并行加速要求：AP≥2，LR≥2，FH≥2； - 6、生物相容性要求：同类型线圈通过细胞毒性、皮肤致敏性和皮肤刺激测试认证，并提供生物相容性检测报告证明； - 7、产品电缆的安全性要求：线缆保护材料为进口PU软管，PU软管外径≥20mm（提供文件或者照片证明）； - 8、线圈壳体制作材料及加工工艺： PC材料，开模注塑，无质子信号； - 9、序列培训：可以提供具有GE/Philips/Siemens原厂序列培训工程师经历的技术培训。 - 10、公司具备ISO13485质量体系认证和ISO14001环境体系认证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 膝关节线圈 |  | - 1.线圈接收通道数：≥8通道； - 2.成像FOV： H/F≥200mm;R/L≥170mm;A/P≥170mm； - 3.线圈尺寸：长35cm±5cm；宽30cm±5cm；高25cm±5cm ； - 4.线圈及配套组件总重量：≤5KG； - 5.并行加速要求：AP≥2，LR≥2，FH≥2； - 6.生物相容性要求：同类型线圈通过细胞毒性、皮肤致敏性和皮肤刺激测试认证，并提供生物相容性检测报告证明； - 7.产品电缆的安全性要求：线缆保护材料为进口PU软管，PU软管外径≥20mm（提供文件或者照片证明）； - 8.线圈壳体制作材料及加工工艺： PC材料，开模注塑，无质子信号； - 9.序列培训：可以提供具有GE/Philips/Siemens原厂序列培训工程师经历的技术培训。 - 10.公司具备ISO13485质量体系认证和ISO14001环境体系认证。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 柔性线圈 |  | - 线圈接收通道数：≥8通道； - 成像FOV：H/F≥250mm；L/R≥450mm - 线圈尺寸：长度45cm±10cm；宽度25cm±5mm ； - 线圈及配套组件总重量：≤2KG； - 并行加速要求：AP≥2，LR≥2，FH≥2； - 生物相容性要求：同类型线圈通过细胞毒性、皮肤致敏性和皮肤刺激测试认证，并提供生物相容性检测报告证明； - 产品电缆的安全性要求：线缆保护材料为进口PU软管，PU软管外径≥20mm（提供文件或者照片证明）； - 毯式材料设计，线圈的柔性程度可以连续做两个对折； - 序列培训：可以提供具有GE/Philips/Siemens原厂序列培训工程师经历的技术培训。 - 公司具备ISO13485质量体系认证和ISO14001环境体系认证。 |  |  |  |  |  |