中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 电疗超声治疗仪 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求： - 由主机、治疗头组成，单台设备包含超声波技术与中频脉冲技术。 - 通过超声波的机械作用、空化作用、热效应作用于组织肌肉细胞及交感神经，用于扩张血管、促进血液循环、改善局部供血、提高组织的活力，能够起到消炎、消肿、止痛、排痰和促进愈合的作用，用于脑卒中功能障碍康复治疗、四肢关节急慢性组织损伤的康复理疗。 - 设备使用需要的相关耗材能兼容其他品牌耗材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 1 | 台 | 包含超声波技术与中频脉冲技术 |  |  |
| 2 | 治疗探头 |  |  | 2 | 个 | 与设备配套，符合临床使用规范 |  |  |
| 3 | 电源线 |  |  | 1 | 根 | 与设备配套，符合临床使用规范 |  |  |
| 4 | 台车 |  |  | 1 | 台 | 四轮，便于移动 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源参数 |  | 电源电压:a.c.220V，电源频率:50Hz，额定功率:45VA |  |  |  |  |  |
| 2 | 超声参数 |  | 声工作频率：1MHz±10% 调制波形：调幅波 额定输出功率：0.8W 有效辐射面积：4.9cm²±20% 波束不均匀性系数 ：≤8 波束类型：准直型 波束最大声强：3. 0W/cm² 时间最大声强：0.16W/cm² |  |  |  |  |  |
| 3 | 中频脉冲参数 |  | 1.电致孔： （1）致孔脉冲由 5 个占空比为 1:1 的方波组成，脉宽为 0.2s,误差小于±10%。（2）电极两端空载，输出脉冲幅值 87V；输出脉冲幅值误差小于±10%。（3）致孔脉冲应在治疗时段的最前面出现。 2.电导： （1）电导脉冲的基础波形为方波，脉宽为 250 ps,误差应 不大于±10%。 （2）CSDD-V 设备输出幅度 41 档可调，设备输出幅度为 0～40V，步进 1V， 输出幅度误差应不大于±20%。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工作条件 |  | 环境温度：+5°C〜+40°C； 相对湿度：≤80%； |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他需求 |  | 设备使用期限≥8年，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |