设备参数需求

| 设备名称 |  | 牙科负压机 |  |  |  |  | 购置数量 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、主要是为 14 台牙椅提供强劲稳定的吸力，可长时间连续使用 2、具备第一类医疗器械生产备案凭证，通过ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 牙科负压机 |  |  | 1 | 台 | 给牙椅提供负压吸气 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 牙科负压机 |  | 1、电源输入：220V,50Hz 2、可供牙椅数量：14张 3、功率：23000w 4、极限真空度：-60Kpa 5、用水量： IL / min 泰 6、抽吸量：≥3000L/ min 7、噪音值：≤65dB( A ) 8、高功率马达提供强劲稳定的吸力，可长时间连续使用。 9、内部心脏采用不锈钢"叶轮供及底主体结构均采用纯铜铸造，坚耐用。 10、冷凝水循还，结合省水装置可节省80％上的水资源。 |  |  |  |  |  |

| 设备名称 |  | 牙科电动无油空压机 |  |  |  |  | 购置数量 | 一台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、主要是为 12 台牙椅、技工室和消毒室提供需充足、洁净的气源，达到医疗用压缩空气的标准要求。 2、满足 12台牙科综合治疗台使用（出气量 360L/min）。 3、具备第一类医疗器械生产备案凭证，通过ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 牙科电动无油空压机 |  |  | 1 | 台 | 给牙椅供气 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 牙科电动无油空压机 |  | 1、空气压缩机机头，机头转速：1400RPM/min，机头功率 750W,每个机头公称流量 60L/min(0.6Mpa)。 2、使用六个空气压缩机头并联功能，不用担心个别机头工作不平衡或不工作的问题，配置 ≥150 升储气罐可满足 12台牙科综合治疗机使用 （0.5Mpa 时）。 3、启动压力 0.5Mpa,停止压力 0.75Mpa。 4、六个空压机头分段延时启动功能，降低启动电流，防止电力不足重载启动，电机卡死。 5、自动定时排水功能，降低气罐内的积水，降低气体含水量，为喷砂、种植和瓷贴面等 |  |  |  |  |  |