中山市古镇人民医院新院区电子支气管镜采购项目

（项目编号：GYCG-ZWK-20250808）

采购文件

中山市古镇人民医院

二○二五年八月

- 一、采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇人民医院对中山市古镇人民医院新院区电子支气管镜采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。

- 项目名称：中山市古镇人民医院新院区电子支气管镜采购项目。

- 采购上限价：该项目采购上限价为人民币150000元（含税）。

- 采购说明：

（一）该项目报价要求各报价供应商报项目总价，报价超出采购上限价的供应商作无效询价报价。

（二）确定中选供应商方式：报名成功后的供应商均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件，合格报名供应商达到三家及以上的，采用询价方式采购，以最低报价中选（若报价供应商所报价格相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中选供应商）。

（三）采购过程中，报名参与的供应商不足3家或递交响应文件的供应商不足3家或通过资格、符合性审查的供应商不足3家，采购人可采取以下任意一种方式进行采购：

1）项目作废，重新组织采购工作；

2）报名参与的供应商只有2家或递交响应文件的供应商只有2家或通过资格、符合性审查的供应商只有2家，询价采购活动可以继续进行，并按照定选原则成交供应商；

3）报名参与的供应商只有1家或递交响应文件的供应商只有1家或通过资格、符合性审查的供应商只有1家，按照符合采购要求，价格合理中选的方式确定成交供应商。

（四）最终结算以按实结算为准，结算总价原则不得超出中选价。

- 四、项目内容：该项目共一个项目包，需要对中山市古镇人民医院新院区电子支气管镜采购项目采购，详见需求部分。

- 五、报价人资格要求：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

3. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。

3.1 法定代表人或供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.3★投标人2023年以来参加本医院项目有自动放弃中标资格或被认定为提供虚假材料应标的不能参加本次项目。

4. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，供应商（本项目询价截止期前）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单证明。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①于递交响应文件截止时间前五个工作日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。②在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录。③如失信记录已失效，供应商须提供相关证明文件）。

5. 供应商须无围标、串标行为，投标文件提供《无围标串通等违法违规行为承诺书》（承诺书格式自行编制）和提供《廉洁承诺书》(承诺书格式自行编制)。

6. 本项目不接受联合体报价，不允许分包，一旦发现或被举报有分包行为，将取消中标资格，并列入黑名单，永久性不接纳为供应商。

- 六、报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）

报名时间： 2025年08月15日至2025年08月22日(上午8:30-12:00，下午14:30-17:30分，节假日除外）

报名地点：中山市古镇人民医院行政区采购办公室（总务科）。

报名方式：报价供应商提交以下资料现场报名（报价文件与报名可同一时间），不接受电话、快递、邮寄等方式报名及提交资料。

①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、③经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。

- 七、本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）。

- 八、 报名及递交报价文件截止时间： 2025年08月22日上午11:00时（北京时间）。

- 九、询价评选时间：2025年08月22日下午15:00（北京时间）。

- 十、递交询价报价文件地点：中山市古镇人民医院行政区总务科（采购办公室）。

- 十一、中山市古镇人民医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

- 十二、采购人联系方式

采购人：中山市古镇人民医院采购办公室

采购人联系人：吴先生

电 话：0760-22323790

- 十三、有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇人民医院查询：

地址:中山市古镇新兴中路125号古镇人民医院行政区总务科（采购办公室）

联系人：吴先生

电  话：0760-22323790

- 监督部门：古镇人民医院监察室

- 联系电话：0760-22329962

- 用户需求书

- 项目要求：

1、项目及范围：中山市古镇人民医院新院区电子支气管镜采购项目

2、保修期：至少二年，保修期按需求参数部分。

3、本项目投标应包括：成交人承包及负责方案文件对成交人要求的一切事宜及责任包括货物、运输、安装、调试、验收相关服务等。

4、本项目询价文件对成交人要求的一切事宜及责任由成交人承包。

5、成交人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包，否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的损失。

6、本项目不接受联合体报价。

7、交货时间：合同签订或采购人通知，30天内完成安装。

8、交货地点：中山市古镇人民医院指定地点。

9、验货方式：成交人对提供货物的质量、安全承担全部责任。并保证供应的物资质量符合国家标准，符合国家法律法规及地方政府有关规定，外包装完好无破损全新货品。

10、报价要求：本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装费、税费（含关税）等所有费用。

11、付款方式：合同签定及设备全部安装调试完毕并通过验收合格后，开具发票，采购人于30个工作日内支付合同总价的95%，剩余5%作为合同履约金，保修期满后，采购人将于20个工作日内一次性付清余额（不计利息）。

二、技术参数要求 ：

| 设备名称 |  | 电子支气管镜 |  |  |  |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、满足支气管镜室检查治疗及重症床边检查 2、满足镜下治疗，包括活检，刷检，肺叶灌洗等 3、适配便携、台车多种显示终端 4、兼容通用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 电子支气管镜 |  |  | 1 | 条 | 满足支气管镜室检查治疗及重症床边检查、适配便携、台车多种显示终端，支持有线及无线连接终端 |  |  |
| 2 | 标准工作站 |  |  | 1 | 套 | 含显示器、一体化工作车，太空轮 |  |  |
| 3 | 显示器（医用监视器） |  |  | 2 | 个 | 一个≥19寸安装在工作车，另一个≥10寸适合床边操作 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 |  | 双显示器：高清液晶显示器≥19寸一个用于工作车，分辨率≥1280*1000，可视角度≥180°，信号输入≥5种，输出信号≥1种。高清液晶显示器≥10寸1个用于床边操作，分辨率≥1900*1000，全视角，信号输入≥2种，输出信号≥3种，支持拍照、录像、冻结、回放，内存≥64G。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 视场角 |  | 视场角≥120°，允差±15%； |  |  |  |  |  |
| 3 | 长度 |  | 工作软管有效长度≥600mm，允差±10% |  |  |  |  |  |
| 4 | 分辨率 |  | 分辨率：≥9.92lp/mm，工作距为7mm |  |  |  |  |  |
| 5 | 景深 |  | 景深3mm-100mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 管径 |  | 插入管外径≤4.9mm（允差±10%），工作通道内径≥2.6mm |  |  |  |  |  |
| 7 | 弯曲角度 |  | 镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10° |  |  |  |  |  |
| 8 | 操作手柄 |  | 操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10% |  |  |  |  |  |
| 9 | 光源 |  | 前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux |  |  |  |  |  |
| 10 | 吸引量 |  | 吸引量≥600ml/min |  |  |  |  |  |
| 11 | 兼容治疗方式 |  | 兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式 |  |  |  |  |  |
| 12 | 操控部手柄遥控按钮 |  | 操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能 |  |  |  |  |  |
| 13 | 成像原理 |  | 成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维 |  |  |  |  |  |
| 14 | 插入部前端部材质 |  | 插入部前端部要求采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘，确保手术安全 |  |  |  |  |  |
| 15 | 前端内置LED光源 |  | 前端内置LED光源，要求全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电子支气管镜接触患者部分 |  | 电子支气管镜接触患者部分要求插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用PEEK材料等材料或更优材料，轻质化设计，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀 |  |  |  |  |  |
| 17 | 色彩还原 |  | 色彩还原：要求在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色 |  |  |  |  |  |
| 18 | 洗消方式 |  | 洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消 |  |  |  |  |  |
| 19 | 吸引按键 |  | 1、吸引按键要求具备内固定装置，规避按键脱落，掀动自如，预防脱落。2、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用 |  |  |  |  |  |
| 20 | 轻质化镜体 |  | 轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度 |  |  |  |  |  |
| 21 | 注册证 |  | 注册证：要求产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗；符合电子支气管镜收费规定 |  |  |  |  |  |
| 22 | 使用年限 |  | 产品使用年限≥6年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命。保修期≥2年。 |  |  |  |  |  |

三、报价要求

询价供应商必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

备注：1、该报价文件要求一正一副，密封递交。

- 2、询价文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有询价文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。

- 3、密封外包装加盖供应商印章。

- 4、如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

- 5、★供应商必须根据采购项目的技术参数按顺序逐条响应，佐证材料标注页码，否则经专家小组讨论后可作作废处理。

## 表1  报价函

致：中山市中山市古镇人民医院

根据贵方的中山市古镇人民医院医用冷藏保存箱、医用冰箱采购项目进行采购的询价邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价供应商名称）       参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

- 所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价总价为（人民币、含税）：

（大写），                             （小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

- 表2  法定代表人授权委托书

致：中山市古镇人民医院：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与      （项目名称）  采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权供应商：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业供应商、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中选注的询价有效期相同，自本供应商盖公章之日起生效。

6.询价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

- 表3  法定代表人证明书

致：中山市古镇人民医院：

（          ）同志，现任我供应商（          ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                         供应商：               （盖章）

附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业供应商、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

## 表4  分项报价一览表

项目名称：                                    金额供应商：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 报价 总价 | 大写： 元整（小写：￥ 元） |  |  |  |

注：

- 此表的总计系该项目所需费用含相关货物、劳务、保险、服务、交通费、管理费、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。

- 分项报价按照采购人要求(或采购需求）格式进行报价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

- 表5  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：

1.人员配置

2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

5.供应商的其他资料。

报价供应商承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

供应商名称（供应商盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

表6  投 标 承 诺 书

中山市古镇人民医院 ：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向交易中心/采购供应商郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照采购文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证无围标、串标行为。

6.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受采购人违约处罚。

7.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。

8.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

9.保证中标之后按采购文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

10.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

11.保证按招标采购文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

12.保证不发生商业贿赂行为，不进行可能影响招投标、评标、定标过程公平、公正的任何不正当活动。

本投标人在规定的报价有效期限内（本项目投标有效期为60日），将受采购文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日