设备参数需求

| 设备名称 |  | 全身应用型超声诊断仪 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 全身应用型彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、体检及临床学术研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机系统 |  |  | 1 | 套 | 高分辨率、液晶触摸屏 |  |  |
| 2 | 凸阵腹部探头 |  |  | 1 | 把 | 腹部全场景应用、造影功能、穿刺增强功能 |  |  |
| 3 | 线阵浅表探头 |  |  | 1 | 把 | 小器官和浅表血管全场景应用，应变力+剪切波弹性成像 |  |  |
| 4 | 二维腔内探头 |  |  | 1 | 把 | 经阴道彩超、经直肠彩超应用 |  |  |
| 5 | 三维腔内探头 |  |  | 1 | 把 | 经阴道彩超立体成像 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 |  | ≥23英寸宽屏高分辨率监视器，可实现任意方位调节，可前后折叠。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 液晶触摸屏 |  | ≥12英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作面板 |  | 操作面板可调节高度、前后左右位置及旋转，具有抽拉式键盘。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机系统动态范围 |  | ≥400db（且自带耦合剂加热装置：一体化内置，温度可调） |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据储存 |  | 可对回放图像进行多种参数调节 |  |  |  |  |  |
| 6 | 成像技术 |  | 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带 |  |  |  |  |  |
| 7 | 像素要求 |  | 智能像素优化技术：提高图像空间分辨率和对比分辨率，具备可调节开关 |  |  |  |  |  |
| 8 | 功能要求 |  | 心肌定量分析、宽频可变频成像技术、斑点噪声抑制技术、空间复合成像技术、组织谐波成像、组织声束矫正技术、宽景成像功能、自动优化功能、灰阶血流成像技术、超微细血流成像技术、二维立体血流显示技术、穿刺针增强显示功能、应变式弹性成像功能、剪切波弹性成像功能等。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 探头配置及规格 |  | ≥4 个可激活互换的探头接口,均为无针式接口。 无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。 探头可支持穿刺导向装置，具备≥3个穿刺角度 |  |  |  |  |  |
|  | 凸阵腹部探头 |  | 超声频率1.0-6.0MHz |  |  |  |  |  |
|  | 线阵浅表探头 |  | 超声频率3.0-12.0MHz |  |  |  |  |  |
|  | 二维腔内探头 |  | 超声频率4.0-10.0 MHz |  |  |  |  |  |
|  | 三维腔内探头 |  | 超声频率4.0-10.0 MHz |  |  |  |  |  |
| 10 | 整机要求 |  | 新机型，要求为2024年以后推出最新机型（以NMA首次注册证生效日期为准）并具备持续升级能力 |  |  |  |  |  |
| 11 | 二维灰阶显示主要参数 |  | - 1、凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥58 - 2、凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 - 3、相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥69 - 4、相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥31 - 5、回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒 - 6、预设条件功能：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 - 7、增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 - 8、系统可视可调扫描深度≥60cm - 9、系统可支持相控阵心脏探头，心脏探头可视可调扫描角度≥120° |  |  |  |  |  |
| 12 | 频谱多普勒 |  | - 方式：PW，CW，HPRF - 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 - PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥20m/s - 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号） - PW取样容积范围：0.05cm-2cm |  |  |  |  |  |
| 13 | 彩色多普勒 |  | - 1、显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 - 2、具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） - 3、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° - 4、彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） - 5、超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |  |  |  |  |
| 14 | 测量和分析 |  | 1、B型、M型、频谱多普勒、彩色模式。 2、一般测量、妇产科测量、心脏功能测量、多普勒血流测量与分析、外周血管测量与分析、泌尿科测量与分析、多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |  |  |  |  |  |
| 15 | 连通性、超声图像存档与病案管理系统 |  | - 图像存储与(电影)回放重现单元 - 输入/输出信号：HDMI、USB等 - 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输。 - 主机内置固态硬盘容量≥1TB - 一体化剪帖板：在屏幕上可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。 - USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。 - 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 - 动态图像、静态图像以JPEG或WMV格式直接存储于可移动媒介 - 图像存储时可用不同形状及颜色的标识进行标注 - 支持后台导图 - 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他 |  | - 设备使用年限≥10年 |  |  |  |  |  |