设备参数需求

| 设备名称 |  | 消化道动力检测系统 |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 消化道动力检测系统需满足多维度核心功能要求，具备食道测压功能、肛门直肠测压功能、生物反馈治疗训练功能及胃电图检测功能等，可用于胃肠动力性疾病检测。 |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 消化道动力检测系统 |  | 第一部分：测压及训练模块 |  |  |
| 2 |  |  | 一．工作环境 |  |  |
| 3 |  |  | 1.电源电压：DC 220V，50Hz； |  |  |
| 4 |  |  | 2.环境温度：5℃～35℃； |  |  |
| 5 |  |  | 3.大气压力：86kPa～106kPa； |  |  |
| 6 |  |  | 4.相对湿度：≤80%； |  |  |
| 7 |  |  | 二．技术性能 |  |  |
| 8 |  |  | 1.测量范围：不小于-100mmHg～+400mmHg； |  |  |
| 9 |  |  | 2.压力分辨率：≤0.04mmHg； |  |  |
| 10 |  |  | 3.精确度：在-100mmHg～+100mmHg范围内≤±1.6mmHg； 在+100mmHg～+400mmHg范围内≤1.6%； |  |  |
| 11 |  |  | 4.供电方式：DC 12V 4A； |  |  |
| 12 |  |  | 5.功率：24W； |  |  |
| 13 |  |  | 6.电子恒压控制器在正常使用时，能在所设定压力范围内自动开关，储气罐最高压力不大于220Kpa，最低压力不小于150Kpa。 |  |  |
| 14 |  |  | 7.导管响应率：水灌注式测压导管中的每一通道压力响应率不小于300mmHg/s。 |  |  |
| 15 |  |  | 8.电子恒压控制器和多通道电子放大器应稳定，连续测试10分钟各通道压力值绝对偏差小于等于4mmHg。 |  |  |
| 16 |  |  | 9.水路阀门控制：计算机自动控制，能独立控制每个阀门； |  |  |
| 17 |  |  | 10.一键式高压并行出水：减少术前准备时间； |  |  |
| 18 |  |  | 11.清洗和消毒：相关部件（水箱、毛细管、测压导管）可耐受通用消毒剂，配备专用导管消毒装置，所有通道同时冲洗，节省导管消毒时间。 |  |  |
| 19 |  |  | 12.高精度数字式全程智能恒压技术，提供精准水灌注压力源。 |  |  |
| 20 |  |  | 13.毛细管防堵功能：计算机自动压力冲洗毛细管,无需人工干预； |  |  |
| 21 |  |  | 14.主机具有能升级到液态、固态双系统的功能，同一个主机平台能同时使用水灌注式液态测压导管系统和固态测压导管系统。 |  |  |
| 22 |  |  | 15.主机具有固态测压升级潜力。 |  |  |
| 23 |  |  | 三．软件性能及参数 |  |  |
| 24 |  |  | 1.事件分析：自动分析和人工干预； |  |  |
| 25 |  |  | 2.扩展功能：可支持扩展到36~144道高分辨率测压系统； |  |  |
| 26 |  |  | 3.系统显示：软件显示为高分辨率云图显示模式，非线形图； |  |  |
| 27 |  |  | 4.系统操作自动化，检查过程自动导航； |  |  |
| 28 |  |  | 5.拥有计算机专家诊断系统； |  |  |
| 29 |  |  | 6.一键式自动分析食管动力、肛直肠动力的所有参数； |  |  |
| 30 |  |  | 8.直接测压法生物反馈技术（非间接的肌电测压法）； |  |  |
| 31 |  |  | - （一）食管测压和专家系统分析软件性能及参数 |  |  |
| 32 |  |  | 1.食道测压采用液态水灌注：降低使用成本；测压通道≥24通道； |  |  |
| 33 |  |  | 2.检测参数：可描记上食管括约肌、食管体部以及下食管括约肌的实时压力波形；可调整参比基础压，数据记录时可暂停、可重新记录，食管模型图实时显示，有操作导航提示；可描记食管静息压力、吞咽过程实时压力、UES及LES松弛压、食管推进波速度、下食管括约肌，可分析EGJ形态、IRP、DL、DCI等参数； |  |  |
| 34 |  |  | 4.数据分析：一键式自动分析检查数据。只需按一下鼠标，计算机便自动统计和分析各种食管动力的相关参数，并能进行人工干预，实现人机对话，将检查者的经验体现在诊断报告中。为临床医生及研究者分析数据提供灵活、准确的分析统计结果。 |  |  |
| 35 |  |  | 5.自动诊断：计算机专家诊断系统。对于食管动力功能性障碍的相关疾病，计算机专家诊断系统可以一键式即时诊断，精确到具体疾病名称； |  |  |
| 36 |  |  | 6.临床检测报告：自动打印相关动力参数，提供食管动力诊断结果，并能选择特征波谱。 |  |  |
| 37 |  |  | - （二）肛直肠测压和专家系统分析软件性能及参数 |  |  |
| 38 |  |  | 1.液态测压：为保证检测的准确性，降低使用成本，肛直肠测压采用液态水灌注导管，测压通道≥12通道。 |  |  |
| 39 |  |  | 2.检测参数：对肛门括约肌及直肠的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；肛门测压检查，检测肛门最大自主性收缩压、排便压力、静息压力、直肠扩张引起的肛门内括约肌抑制性反射（RAIR）、直肠容量感觉阀值，包括引起感觉的最小容量及最大耐受容量阀值、排便动力、括约肌长度等多种压力参数； |  |  |
| 40 |  |  | 3.诊断标准应该有多种选择，如：武汉协和医院标准、北京协和医院标准、南京中医院标准、2014年多中心标准、伦敦协议等，便于得出更加准确、客观、科学的诊断结果 |  |  |
| 41 |  |  | 4.数据分析：一键式自动分析检查数据。只需按一下鼠标，计算机便自动统计和分析各种肛直肠动力的相关参数，并能进行人工干预，实现人机对话，将检查者的经验体现在诊断报告中。 |  |  |
| 42 |  |  | 5.自动诊断：计算机专家诊断系统。对于肛直肠功能性障碍的相关疾病，计算机专家诊断系统可以一键式即时诊断，精确到具体疾病名称； |  |  |
| 43 |  |  | 6.临床检测报告：自动打印相关动力参数，提供肛直肠动力诊断结果，并能选择特征波谱。 |  |  |
| 44 |  |  | - （三）生物反馈训练软件性能及参数 |  |  |
| 45 |  |  | 1. “自适应式”生物反馈治疗：为降低使用成本，采用下消化道液态水灌注测压的方法，直接训练所需腹部肌肉的强度和肛门括约肌的松弛，根据不同患者生理机能的强弱自动调节训练目标，逐步引导出口梗阻性便秘和大便失禁患者在最短的时间内取得最好的治疗效果。设备自动适应患者，属于自我学习型治疗方式，纯粹的“个性化治疗”。 |  |  |
| 46 |  |  | 2.多种形式反馈信息：声音、图像、文字等； |  |  |
| 47 |  |  | 3.训练采用卡通界面，易被患者接受。 |  |  |
| 48 |  |  | 4.直接测压生物反馈技术：要求肛门括约肌压力与腹部压力均为直接测压法所得，其他间接测压法不能直接反应肛直肠的运动，且易受杂音干扰。 |  |  |
| 49 |  |  | 5.排便压差分析法：用腹部压力和肛门括约肌松弛压力之差来进行分析，定量数字评分。 |  |  |
| 50 |  |  | 6.训练范围：便秘和大便失禁； |  |  |
| 51 |  |  | 7.训练项目：肛门松驰训练、排便训练、腹压训练、腹压与肛门松驰协调训练； |  |  |
| 52 |  |  | 8.数据保存：每次生物反馈数据实时保存，随时回放； |  |  |
| 53 |  |  | 9.临床训练报告：自动保存每次训练的相关参数，并提供科学的康复评价报告（腹压，肛门括约肌压力，与压差）。 |  |  |
| 54 |  |  | 第二部分：胃电图模块 |  |  |
| 55 |  |  | 一.工作环境和性能参数 |  |  |
| 56 |  |  | 1.环境温度：5℃～35℃； |  |  |
| 57 |  |  | 2.相对湿度：≤80%； |  |  |
| 58 |  |  | 3.大气压力：860hPa～1060hPa。 |  |  |
| 59 |  |  | 4.输入电压：~220V 50Hz； |  |  |
| 60 |  |  | 5.采样频率不小于10 Hz； |  |  |
| 61 |  |  | 6.胃电检测通道数≥4通道 |  |  |
| 62 |  |  | 7.输出阻抗>10MΩ |  |  |
| 63 |  |  | 8.幅度检测：频率响应范围内，信号幅度<500μV，误差<5%。 |  |  |
| 64 |  |  | 9.稳定性：输出信号标准偏差<10μV。 |  |  |
| 65 |  |  | 二.软件性能 |  |  |
| 66 |  |  | 16导联设备，4导联检测，保证检测结果的准确可靠，不受干扰。 |  |  |
| 67 |  |  | 2.自动分析和计算胃电临床诊断指标：1）正常胃电慢波百分比；2）胃电慢波过速百分比；3）胃电慢波过缓百分比；4）胃电无节律百分比；5）主频；6）主功率和主功率比； |  |  |
| 68 |  |  | 3.自动分析和计算胃电研究参数：1）主频变异系统IC（F）；2）主功率变异系统IC（P）；3）主频标准偏差SD（F）；4）主功率标准偏差SD（P）； |  |  |
| 69 |  |  | 4.专家分析诊断系统：诊断胃动力正常、过缓、过速等功能性疾病：1）空腹胃电节律异常或正常；2）餐后胃电节律异常或正常；3）餐后胃电反应异常或正常； |  |  |
| 70 |  |  | 5.提供FFT主频实时分析、胃电运行普分析； |  |  |
| 71 |  |  | 6.灵活胃电滤波设置，方便用户信号提取； |  |  |
| 72 |  |  | 7.硬件性能自动诊断； |  |  |
| 73 |  |  | 8.软件数据分析计算法需采用自适应滤波器的算法，保证时域频域的高精度； |  |  |
| 74 |  |  | 9.根据要求可进行合理的人工分析：1）数据分离；2）数据合并；3）数据标记； |  |  |