设备参数需求

| 设备名称 |  | 手术显微镜 |  |  |  |  | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体要求：主镜系统含电动调平衡功能，双人四目立体显微镜，光学镜片具备复消除色差技术；电控1:6无级变倍，在12.5×目镜下放大倍数≥1.9×-18.1×（不增加增倍器，变倍系数 1:6下），电动连续调焦（范围200mm-400mm），配置手动调焦、变倍、光圈大小装置，可开关的调焦与变倍连动功能；光源为功率≥180W双氙灯（非LED灯），可开关的照明与变倍连动功能，最小照明区域直径≤11mm；手柄可控制变倍、变焦、照明亮度；大臂展支架系统：立柱中心轴至光学系统中心轴之间的距离≥1648mm；开机自检，故障的类型和号码显示显示功能；4K超高清影像系统和外置显示系统，适合神经外科显微手术及教学演示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单（不低于以下配置）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主镜系统 |  |  | 1 | 套 | 含电动调平衡功能 |  |  |
| 2 | 双目镜筒 |  |  | 2 | 套 | 0-180 度倾角可调 |  |  |
| 3 | 目镜 |  |  | 4 | 个 | 12.5×广角插入式 |  |  |
| 4 | 助手镜 |  |  | 1 | 套 | 90°角度，三关节360°旋转 |  |  |
| 5 | 电动无级变倍系统 |  |  | 1 | 套 | 变倍系数 1:6 |  |  |
| 6 | 电动连续变焦物镜系统 |  |  | 1 | 套 | 含可开关的调焦-变倍连动功能 |  |  |
| 7 | 多功能操控手柄 |  |  | 2 | 个 | 单个手柄有≥4个可编程按钮，控制变焦、变倍、照明亮度等功能 |  |  |
| 8 | 液晶面板设置系统 |  |  | 1 | 套 | 开机自检，故障的类型和号码显示功能 |  |  |
| 9 | 双氙灯照明系统 |  |  | 1 | 套 | 主光源及备用光源为功率≥180W氙灯，含可开关的照明-变倍连动功能，非LED光源 |  |  |
| 10 | 光导纤维 |  |  | 1 | 条 | 灯泡不直接安装在光学镜头中 |  |  |
| 11 | 落地式支架系统 |  |  | 1 | 套 | 含最低位锁止手柄 |  |  |
| 12 | 4K 高清影像系统 |  |  | 1 | 套 | 分辨率≥3840*2160，带录像功能，屏幕≥27 英寸 |  |  |
| 13 | 落地式支架 |  |  | 1 | 套 | 立柱中心轴至光学系统中心轴之间的距离≥1648mm |  |  |
| 14 | 防尘罩 |  |  | 1 | 个 | 原厂方案 |  |  |
| 二、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主镜系统 |  | 1.1 全镜组复消色差光学系统，镀膜技术，成像清晰锐利； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 配有 0-180 ° 的目镜， 目镜上方配有圆形可调瞳距调节盘，瞳距可调 55mm-75mm；目镜屈光补偿调节范围≥+5D～-8D； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 电动无级变倍，变倍系数 1:6； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 12.5×目镜下：最小视场范围≤13mm，最大视场范围≥115mm； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 12.5× 目镜下总放大倍数≥1.9×-18.1×（不增加增倍器，变倍系数 1:6下）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 180 °倾斜角可调双目镜筒，可在 0-180 ° 范围任意调节，便于操作者调整体位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 智能电动连续变焦系统，最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥400mm，光学系统上配备≥3个手动装置，分别控制调焦、变倍及光圈大小（区别于手柄上控制调焦、变倍的手动/电动摇杆或按钮）； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8 主机平衡可通过≤2个按钮电动调节 |  |  |  |  |  |
| 2 | 照明系统 |  | 2.1 主光源：主光源≥ 180W 氙灯，非LED光源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 光源传导方式：光纤传导 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 备用光源：备用光源≥ 180W 氙灯，非LED光源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 最小照明区域直径≤11mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 光源照明亮度可通过手柄按钮电动调节，手柄控制照明亮度的按钮≥4个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制系统 |  | 3.1 液晶LCD 轻触式控制面板：可根据所需进行个性化功能设定。功能设定至少包括： 用户信息，调焦和变倍连动功能开关，照明设置，照明与变倍连动功能开关，变倍及变焦速度等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 内置调焦与变倍连动功能：该功能可开关，启动该功能后，当放大倍数增大时，调焦速度自动降低，便于掌控； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 照明与变倍连动功能：该功能可开关，启动该功能后，自动亮度控制，照明调节至用户在目镜中主观上认为稳定的亮度水平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 双侧多功能手柄，左右对称，单个手柄具有≥4个可编程按钮，可对调焦、变倍、照明亮度等功能进行设定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5控制面上具有≥5个物理按键 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6发生故障后，显示故障的类型和号码 |  |  |  |  |  |
| 4 | 助手镜 |  | 4.1 助手镜，360度旋转助手镜，屈光补偿+5至-8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 助手配置≥1个外置的可按压开关的锁控装置，保证助手镜的锁止效果 |  |  |  |  |  |
| 5 | 支架系统 |  | 5.1 具有≥1个最低位置锁紧手柄，限制支架臂下行运动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 支架臂最大承重负荷≥14 千克 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 落地式支架，支架高度≥1728mm；立柱中心轴至光学系统中心轴之间的距离≥1648 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 底座带万向轮和刹车，移动灵活方便，并可防止线缆嵌塞 |  |  |  |  |  |
| 6 | 4K 高清 影像系统 |  | 6.1 可实现影像画面冻结，具有照相和摄像功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2分辨率可达 HDMI 4K(≥3840*2160)；照片格式：JPG 格式，视频：MP4 格式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3、 HDMI 比例 16:9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 图像可实现 360 度翻转，局部显示，局部放大， 图像对比回放等功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5、图像效果功能：曝光、亮度、增益、饱和度、对比度、清晰度、 白平衡等功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6、配备≥27 英寸4K 高清显示器及支架一套，可实时显示手术的视频图像，方便教学或手术过程 的交流 |  |  |  |  |  |