附件1

电针仪技术参数需求

| 设备名称 |  | 电针仪 |  |  |  |  | 购置数量 | 4台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求：适用于肩周炎、腰腿痛及神经痛等患者的辅助治疗，由台式主机、输出线及电源线组成，电路设有输出短路自动保护装置。输出先回零保护装置。治疗定时时间到声光提示，并自动停止输出。具备过载保护及声光报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 台式主机 |  |  | 1 | 台 | 符合技术参数要求 |  |  |
| 2 | 带夹输出线 |  |  | 12 | 条 | 符合技术参数要求 |  |  |
| 3 | 电源线 |  |  | 1 | 条 | 符合技术参数要求 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 输出负载阻抗 |  | 250Ω±10% |  |  |  |  |  |
| 2 | 连续波(脉冲频率) |  | 不少于六个档次，如0.8Hz、IHZ、1.5HZ、2Hz、5Hz、20Hz，断续周期为 6s。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 定时时间(治疗时间) |  | 可设置不同时段，不少于5个，如10min、15min、20min、25min、30min |  |  |  |  |  |
| 4 | 最大输出电流有效值 |  | 0~0.9mA |  |  |  |  |  |
| 5 | 脉冲能量 |  | 脉冲能量应不超过 5mJ |  |  |  |  |  |
| 6 | 其 他 |  | 设备使用年限≥7年，保修期≥1年 |  |  |  |  |  |