设备参数需求

| 设备名称 |  | 干扰电治疗仪 |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求：干扰电治疗系统是在传统干扰电疗法和动态干扰电疗法的基础上进一步发展起来，在体内形成的低频干扰内生电流，可以抑制感觉神经，同时促使毛细血管与动脉扩张，局部血液循环的改变有利于炎症渗出液，水肿的吸收等作用。专业的开展各类外伤性骨折、颈椎病、腰椎间盘突出症、肌肉劳损、扭伤、挫伤、关节炎、偏头痛、周围神经损伤、神经麻痹、中风后遗症、中枢性及周围性瘫痪、神经痛、神经根炎、坐骨神经痛、颈椎病、腰腿痛、肌炎、腱鞘炎的疼痛控制治疗。 |  |  |  |  |  |
| 二、技术参数： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 电极 |  | 1、六组输出通道可独立调节，每组4个电极，共有24个电极。 |  |  |
| 2 | 输出通道 |  | 2、具备拓展模式，可将输出拓展到2通道，即将电极拓展到8电极输出。 |  |  |
| 3 | 输出提示 |  | 3、输出提示：开始治疗后，通道输出信号灯应亮起。 |  |  |
| 4 | 结束提示 |  | 4、结束提示：结束时输出旋钮自动回到起始位置 |  |  |
| 5 |  |  | 5、安全的输出，导子脱离监测功能。 |  |  |
| 6 | 过电流保护 |  | 6、过电流保护电路，当治疗电流超出最大电流限度时，该电路可将电流控制在最大限度以下。 |  |  |
| 7 | 加热保温板 |  | 7、具有2个加热保温板，吸附电极可通过放置在设备顶盖和抽屉加热区进行加热。 |  |  |
| 8 | 节律调节 |  | 8、节律调节：差频频率变化速度按一定规律下限和上限之间变化 |  |  |
|  |  |  | 9、具备电流平衡调节按钮，可调节同一组输出之间电流差异。 |  |  |
|  |  |  | 10、采用吸附电极，通过木浆棉作为导电介质，导电均匀，吸引压强度具有多种控制模式。 |  |  |
| 9 | 波形 |  | 11、治疗波形：正弦波。 |  |  |
| 10 | 载波频率 |  | 12、载波频率：2.5kHz 、4.0kHz、 5.0kHz、循环波四种。 |  |  |
| 11 | 治疗频率 |  | 13、治疗频率：1～199 Hz。 |  |  |
| 12 | 治疗时间 |  | 14、治疗时间：1～99分钟，可调。 |  |  |
| 13 | 治疗模式 |  | 15、治疗模式：自动模式A、自动模式B、自动模式C、模式A、模式B、模式C和手动模式。 |  |  |
| 14 | 调幅度 |  | 16、调幅度：有弱、中、强和关4种可选择，对应参数分别为20%、50%、100%和0%。 |  |  |
| 15 | 循环速度按钮 |  | 17、干涉循环速度按钮：关，慢，中，快。 |  |  |
| 16 | 治疗频率变化 |  | 18、治疗频率变化速度：慢，中，快。 |  |  |
|  |  |  | 19、电极吸力调整: 7kPa～25kPa。 |  |  |
|  |  |  | 20、脉冲宽度：50～200μs |  |  |
|  |  |  | 21、额定电压：AC220V 50Hz，额定功率：535.5VA，保险丝规格：T3.15AL250V。 |  |  |
|  |  |  | 22、最大输出电压：75V，最大输出电流：50mA。 |  |  |
| 17 | 设备耐用性 |  | 设备使用年限≥8年。 |  |  |
| 18 | 配置清单 |  | 设备配置清单明细，列出所有标准配置、备件及可选配件 |  |  |

| 设备名称 |  | 悬吊康复床 |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 用于悬吊运动训练，以持久改善弱链肌肉神经状态从而康复骨骼疾病为目的，集评估主动治疗和康复训练为一体。主要是利用不同的绳索和相关配件把人体训练部位悬吊起来，利用悬吊的减重功能充分发挥其在人体关节活动、关节松动、骨骼肌力训练及平衡稳定性训练中的重要作用。 |  |  |  |  |  |
| 二、技术参数： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 悬吊康复床 |  | - 悬吊轴线性移动具备弹性限定功能，限定活动范围，防止损伤 |  |  |
| 2 |  |  | - 具备≥12种不同用途的悬带，便于训练 |  |  |
| 3 |  |  | - 具备多种尺寸及强度的弹力绳，可进行弹性助力或抗阻训练 |  |  |
| 4 |  |  | - 具备手部及足部握把，便于进行抗阻训练 |  |  |
| 5 |  |  | - 具备双侧横向悬吊轴，便于悬吊过程中做横向牵引，增加临床效果 |  |  |
| 6 |  |  | - 具备悬吊架外侧悬吊轴，便于做肌力组合训练 |  |  |
| 7 |  |  | - 具备悬吊轴360度旋转，可做核心肌群及脊柱康复等训练 |  |  |
| 8 |  |  | - 具备稳定性训练垫，可辅助站立位/座位进行稳定性训练 |  |  |
| 9 |  |  | - 具备双滑轮联动绳，可进行协同训练或悬挂沙袋进行恒定阻力的抗阻训练 |  |  |
| 10 |  |  | - 无需对房屋进行改造，安装简便 |  |  |
| 11 |  |  | - 训练床（长宽高）：1850*700*700mm |  |  |
| 12 |  |  | - 悬吊架（长宽高）：3240*1200*2050mm |  |  |
| 13 |  |  | - 圆形滑轨：水平纵向滑轨长度：2000mm；水平横向滑轨长度：860mm |  |  |
| 14 |  |  | - 方形滑轨：水平纵向滑轨长度：1300mm；立柱内侧垂直滑轨长度：1280mm；立柱外侧垂直滑轨长度：1960mm |  |  |
| 15 |  |  | - 上肢悬吊节点：承重：300KG；旋转角度：360° |  |  |
| 16 |  |  | - 下肢悬吊节点：承重：200KG；旋转角度：360° |  |  |
| 17 |  |  | - 悬吊轴：悬吊轴轴径：20mm；悬吊轴长度：445mm；悬吊轴数量：7轴 |  |  |
| 18 |  |  | - 悬挂块：悬挂块数量：14个；悬挂块承重：200KG；最多允许悬挂点数：28点（每个悬挂块最多允许悬挂2点） |  |  |
| 19 |  |  | - 悬吊绳：悬吊绳数量：15；悬吊绳承重：200KG；悬吊绳具有快速锁止装置 |  |  |
| 20 |  |  | - 悬吊带：悬吊带种类：12种 |  |  |
| 21 |  |  | - 悬吊轴线性移动具备弹性限定功能，限定活动范围，防止损伤 |  |  |
| 22 |  |  | - 具备≥12种不同用途的悬带，便于训练 - 四肢悬带：尺寸615*145*4mm、承重60KG、6个 - 盆骨悬带：尺寸940*210*4mm、承重200KG、1个；尺寸940*310*4mm、承重200KG、1个 - 头部悬带：尺寸615*145*4mm、承重60KG、1个 - 胸部悬带：尺寸760*655*4mm、承重200KG、1个 - 腰部悬带：尺寸900*470*4mm、承重200KG、1个 - 自固定悬带：尺寸860*160*4mm、承重200KG、2个 - 双点悬带：尺寸1200*95*4mm、承重200KG、4个 - 通用悬带：尺寸780*150*4mm、承重60KG、4个 - 足踝部悬带：尺寸410*68*4mm、承重60KG、4个 - 鞋型悬带：尺寸210*160*35mm、承重60KG、1个 - 胸部固定悬带：尺寸1300*655*4mm、承重200KG、1个 - 单手悬带：尺寸370*40*3mm、承重200KG、1个 |  |  |
| 23 |  |  | - 挂件架（长宽高）：尺寸1600*600*1680mm，1个 |  |  |
| 24 |  |  | - 附件 - 短弹性黑绳：长34cm、承重60KG、数量2根 - 长弹性黑绳：长59cm、承重30KG、数量2根 - 短弹性红绳：长34cm、承重60KG、数量2根 - 长弹性红绳：长59cm、承重30KG、数量2根 - 拉手：尺寸250*120*30mm、承重200KG、2根 - 柱形垫：1个 - 平衡垫：2个 - 沙袋：4个 - 25.所提供的设备的质量、重量、大小等数据不能大于或小于以上数据的3% |  |  |
| 25 | 设备耐用性 |  | 设备使用年限≥8年。 |  |  |
| 26 | 配置清单 |  | 设备配置清单明细，列出所有标准配置、备件及可选配件 |  |  |