附件1

婴儿保暖辐射台技术参数表

	设备名称
	婴儿辐射保暖台
	购置数量
	1台

	一、整体要求：
专用于新生儿、早产儿、病危儿、孱弱儿的护理保暖器械。它配备有红外辐射装置用于向婴儿提供持续温暖，并有肤温传感器，来时刻监控护理过程中婴儿体表温度。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	辐射箱（包括上立柱和控制仪）
	1
	套
	符合技术参数

	2
	机架（包括脚轮、下立柱和婴儿床）
	1
	套
	符合技术参数

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	工作模式与控制
	具备三种温控模式：预热模式、手控模式、肤温模式。

	2
	
	设置温度与皮肤温度实时分屏显示，便于观察对比

	3
	
	具备独立的超温保护系统

	4
	调节性能
	辐射箱水平角度：0°-60°范围可调，具有对档位调节，便于医护人员操作急抢救

	5
	
	婴儿床倾斜角度：床体前后倾斜角度可调，适应不同护理需求

	6
	
	2、婴儿床四周的有机玻璃挡板可拆卸，方便临床操作及清洁。

	7
	安全与报警功能
	具有自检功能，故障报警提示；故障报警类型（声光提示）：断电报警、传感器故障报警、温度偏差报警、超温报警、设置错误报警、系统故障报警等

	8
	
	前面板具有温度校正功能；

	9
	
	具有肤温传感器脱落报警提示功能

	10
	特殊功能与接口
	具有数据储存功能，可记录历史数据与运行数据

	11
	
	具有APGAR评分计时功能，计时器运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示，辅助新生儿评分

	12
	
	具有RS-232接口及USB接口，支持数据导出

	13
	电气与精度指标
	工作电源：AC220V， 50Hz

	14
	
	输入功率：≤600VA

	15
	
	肤温控温范围：32℃～37.5℃

	16
	
	肤温显示范围：5℃～65℃

	17
	
	控温精度：≤0.5℃

	18
	
	皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

	19
	
	床面温度均匀性：≤2℃

	20
	
	床面尺寸：≥700mm×500mm，便于护理操作。

	21
	其他
	设备使用年限≥8年，维保期3年，生产日期距交付日期不超过6个月


1

