设备参数需求

	设备名称
	全自动仿生助产仪 
	购置数量
	  1台

	整体要求：

1、全自动仿生助产仪利用特制的气囊，机械扩张软产道压迫直肠，反射性引起产妇便意感，并不自主向下用力屏气，迫使胎先露下降。同时，反射性刺激垂体后叶，增加内源性缩宫素和前列腺素的合成与释放，增强宫缩，增加产力。

2、气囊模拟胎头作用，提前扩张了软产道，减少先露部下降的阻力，为自然顺利分娩提前创造良好条件。

3、主要用来扩张足月妊娠产妇的阴道，缩短产程，减少痛苦，减少会阴侧切、胎头吸引、产钳及会阴裂伤率，降低产妇及新生儿分娩死亡率，提前发现产程中出现的难产因素，及时采取相应对策，将某些难产因素转化为顺产，降低剖宫产率并减少母婴并发症，达到产时优生的目的。

	二、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	电源
	AC 220V ±10%，50Hz ，≤200VA

	2
	显示屏
	LED显示，尺寸≥40*18mm，两组，可实时显示当前直径、气压及时间

	3
	工作气压
	180kPa (误差范围±10kPa)

	4
	气囊直径
	50-100mm（连续可调），有开机默认直径。

	5
	充气速度
	至少具备三档可调 (快速档3min±5s、中速档6min±5s、慢速档9min±5s)，误差≤±5s。

	6
	保持时间
	0-9分钟连续可调，调节步进≤1分钟，默认设备为3-5分钟

	7
	测量气囊直径精度
	≤ ±5mm

	8
	测量气压精度
	≤±0.27%FS

	9
	定时精度
	≤±5s

	10
	操作方式
	标配多功能脚踏开关，可实现充气、暂停、排气等功能的非接触式操作。

	11
	过压保护
	▲当气囊直径超过设定值或系统检测到气压异常时，自动停止充气并启动排气。

	12
	过流保护
	▲内置过流保护器，当工作电流异常超标时，自动切断电源

	13
	气泵过热保护
	▲气泵内部集成温控开关，温度超过安全阈值自动断电，降温后自动恢复。

	14
	气囊双重限位保护
	具备电子传感器限位与机械结构限位双重保护，确保气囊直径不超过100mm。

	15
	设备噪音
	整机运行噪声不大于65dB(A)

	16
	提示音功能
	设备开机时和排气后，具有清晰的声音提示功能。

	17
	无菌性能
	手柄附件应为无菌提供。

	18
	手柄设计
	全自动仿生助产仪手柄附件：手柄附件三个面均有五个手指防滑立体凹槽，并带有长度精密刻度，便于清晰掌握气囊置入深度（精确到0.5cm）。便于判断气囊置入产道的深度和位置。

	19
	售后服务
	设备使用年限≥8年，保修期3年(使用过程中故障维修，需提供同功能备用机，自接到故障报修起备用机要求5天内收到）。提供全面的临床技术支持，包括为期5至7天的专业化现场培训（包括理论授课、模拟操作、产房实操），提供24小时临床热线指导。


1

