设备参数需求
	设备名称
	半导体激光治疗仪（红激光）
	购置数量
	1台

	整体要求：

设备性能要满足经尿道前列腺剜除手术及经尿道非浸润性膀胱癌剜除术的手术要求

最大功率＞120W，具备高效的汽化切割与可靠凝固止血能力，确保手术能顺利开展完成。
具备完善的安全保障机制（如紧急开关。实时功率监测、故障报警等）确保操作人员及患者安全
设备应支持使用可重复使用的激光光纤。设备光纤接口应为市场通用标准接口，以支持使用符合该标准的各类光纤
5、必须具备国家药品监督管理局（NMPA）颁发的第三类医疗器械注册证，且注册证适用范围应包含泌尿外科相关手术。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	半导体激光主机及操作系统
	1
	台
	支持泌尿外科软组织汽化、切割与凝固手术；最大输出功率＞120W；操作系统为全中文界面

	2
	光纤
	40
	条
	光纤为可重复使用型，提供单独注册证，长度：≥3m，直径有 600、800un 可供选择， 光纤类型分直输、侧输等多种，满足更多临床要求。

	3
	脚踏开关

	1
	个
	左边输出切割和汽化，右边输出凝血。

	4
	光纤剥离器及光纤切割器
	各1
	个
	包含用于光纤端面维护的光纤切割刀和剥离

钳


	5
	激光电切镜系统
	1
	套
	电切镜：≥25°广角镜，宝石镜面；内鞘 24Fr； 被动式操作器；配置要求：内窥镜 2 条、内鞘（含闭孔器）2 套、操作器 2 个。

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数
	

	1
	激光工作介质
	半导体

	2
	激光波长

	980nm或 1470nm，

	3
	光纤直径
	≥600μm 多种型号可选，特种光纤：可选用专为前列腺手术设计的侧射光纤和球形光纤

	4
	光斑直径

	≤4mm

	5
	工作温度
	＋10℃～＋30℃

	6
	输入电源
	交流 220v/50Hz▲

	7
	 整机功率
	≥120W，输出汽化功率不小于 125W，输出凝固功率不小于 60W； 

	8
	工作方式
	连续、脉冲、单脉冲

	9
	用户界面
	彩色液晶触摸屏，全中文操作界面。

	11
	方案存储
	可存储并快速调用不少于5组预设手术参数方案。

	12
	脉冲宽及脉冲间隔
	10ms--10s，50ms--10s


	13
	功率调控
	百位、十位、个位数可调，精确 5W

	14
	 指示光
	650nm 红色半导体激光≤3mw

	15
	 冷却系统
 制冷方式
	内置自动控温冷却系统，风冷、TEC 制冷

	16
	功率与检测
	内置激光功率自动检测系统。采用单脚踏单开关控制激光输出。

	17
	噪音
	设备正常工作噪音≤65dB

	18
	报警功能
	具备光纤连接异常、设备故障等情况的声光报警功能。

	19
	安全保护
	设备配备紧急停止开关（硬开关）

	20
	其他
	设备使用年限≥10年，保修期≥3年


1

