中山市古镇人民医院内镜清洗消毒机采购项目

  中山市古镇人民医院内镜清洗消毒机采购项目

（项目编号：GYCG-ZWK-20260301）

采购文件
中山市古镇人民医院

二○二六年三月 

一、采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇人民医院对中山市古镇人民医院内镜清洗消毒机采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。

项目名称：中山市古镇人民医院内镜清洗消毒机采购项目。
采购上限价：该项目采购上限价为人民币90000元（含税）。
采购说明：
（一）该项目报价要求各报价供应商报项目总价，报价超出采购上限价的供应商作无效询价报价。

（二）确定中选供应商方式：报名成功后的供应商均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件，合格报名供应商达到三家及以上的，采用询价方式采购，以最低报价中选（若报价供应商所报价格相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中选供应商）。

（三）采购过程中，报名参与的供应商不足3家或递交响应文件的供应商不足3家或通过资格、符合性审查的供应商不足3家，采购人可采取以下任意一种方式进行采购：

1）项目作废，重新组织采购工作；
2）报名参与的供应商只有2家或递交响应文件的供应商只有2家或通过资格、符合性审查的供应商只有2家，询价采购活动可以继续进行，并按照定选原则成交供应商；

3）报名参与的供应商只有1家或递交响应文件的供应商只有1家或通过资格、符合性审查的供应商只有1家，按照符合采购要求，价格合理中选的方式确定成交供应商。
（四）最终结算以按实结算为准，结算总价原则不得超出中选价。
四、项目内容：该项目共一个项目包，需要对中山市古镇人民医院内镜清洗消毒机采购项目采购，详见需求部分。
五、报价人资格要求：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

3. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。

3.1 法定代表人或供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.3★投标人2023年以来参加本医院项目有自动放弃中标资格或被认定为提供虚假材料应标的不能参加本次项目。
4. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，供应商（本项目询价截止期前）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单证明。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①于递交响应文件截止时间前五个工作日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。②在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录。③如失信记录已失效，供应商须提供相关证明文件）。
5. 供应商须无围标、串标行为，投标文件提供《无围标串通等违法违规行为承诺书》（承诺书格式自行编制）和提供《廉洁承诺书》(承诺书格式自行编制)。
6. 本项目不接受联合体报价，不允许分包，一旦发现或被举报有分包行为，将取消中标资格，并列入黑名单，永久性不接纳为供应商。

六、报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）
报名时间： 2026年3月27日至2026年4月3日(上午8:30-12:00，下午14:00-17:00分，节假日除外）
报名地点：中山市古镇人民医院新院区负一楼总务科。

报名方式：报价供应商提交以下资料现场报名（报价文件与报名可同一时间），不接受电话、快递、邮寄等方式报名及提交资料。

①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、③经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。
七、本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）。
八、 递交报价文件截止时间： 2026年4月3日上午11:00时（北京时间）。
九、询价评选时间：2026年4月3日下午14:30（北京时间）。
十、递交询价报价文件地点：中山市古镇人民医院新院区负一楼采购办（总务科④）。
十一、中山市古镇人民医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

十二、采购人联系方式

采购人：中山市古镇人民医院
采购人联系人：张先生
电 话：0760-22323790
十三、有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇人民医院查询：

地址:中山市古镇镇华博路199号古镇人民医院新院区负一楼总务科④
联系人：张先生   
电  话：0760-22323790   

监督部门：古镇人民医院监察室
联系电话：0760-22329962

二、用户需求书
项目要求：
1、项目及范围：中山市古镇人民医院内镜清洗消毒机采购项目
2、保修期：至少三年，保修期按需求参数部分。
3、本项目投标应包括：成交人承包及负责方案文件对成交人要求的一切事宜及责任包括货物、运输、安装、调试、验收相关服务等。

4、本项目询价文件对成交人要求的一切事宜及责任由成交人承包。

5、成交人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包，否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的损失。

6、本项目不接受联合体报价。

7、交货时间：合同签订或采购人通知，30天内完成安装。

8、交货地点：中山市古镇人民医院指定地点。  

9、验货方式：成交人对提供货物的质量、安全承担全部责任。并保证供应的物资质量符合国家标准，符合国家法律法规及地方政府有关规定，外包装完好无破损全新货品。

10、报价要求：本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装费、税费（含关税）等所有费用。

11、付款方式：合同签定及设备全部安装调试完毕并通过验收合格后，开具发票，采购人于30个工作日内支付合同总价的95%，剩余5%作为合同履约金，保修期满后，采购人将于20个工作日内一次性付清余额（不计利息）。  

二、技术参数要求 ： 

	设备名称
	内镜清洗消毒机
	购置数量
	1台 

	一、整体要求：符合《内镜自动清洗消毒机卫生要求》（GB30689-2026）及相关要求。适配奥林巴斯、宾得、富士等主流品牌软式胃肠镜，支持多品牌接头。具备清洗、消毒、漂洗、干燥一体化流程，符合《软式内镜清洗消毒技术规范》。全封闭结构，防止消毒剂泄漏，降低医护人员职业暴露风险。

	二、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	基本要求
	★适用于奥林巴斯、宾得、富士品牌软式内镜的高效快速清洗消毒。

	2
	程序要求
	设有五种程序模式，可快速操作选择，所有程序模式各个步骤时间均可调。标准模式五步完成清洗消毒：冲洗、酶洗、次洗、消毒、末洗。全过程清洗消毒时间小于等于18分钟。

	3
	外形尺寸
	外形尺寸：宽度≤600×长度≤600×高度≤950（mm），腔体管道耐消毒剂防锈材料。

	4
	消毒剂兼容性
	★兼容各种符合有关卫生标准的戊二醛消毒液、邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液等高水平消毒剂。消毒液一排一用。

	5
	结构设计
	清洗消毒槽采用中间孤岛设计，容积≤10升，节约用水和消毒液。消毒机按运行程序工作，各部分应无泄漏现象。每个工作程序完毕后，自动释放吹气功能，消毒水槽内不得有积水。内凸面透明机盖，洗消槽及机盖内面无死角全浸泡，全程清洗消毒过程可见。 槽内配备温度传感器，温控范围15℃-45℃。

	6
	结构设计
	非接触式感应开、关机盖及启动、暂停程序运行，避免手动接触导致二次污染，并具备应急开盖功能。

	7
	储存与用量
	▲一次性使用用酶量≤40mL、一次性使用酒精量≤100mL，保证消毒效果的同时，一次性消耗品用量最少。

	8
	储存与用量
	▲消毒液、酶液自动添加功能：可根据不同品牌酶液、消毒液配比要求设置自动添加酶液消毒液。

	9
	消毒机残留
	▲消毒剂残留：在消毒全部程序结束后，使用戊二醛消毒，模拟内镜中的戊二醛消毒剂残留浓度不能超过0.1%。使用邻苯二甲醛消毒，模拟内镜中的邻苯二甲醛消毒剂残留浓度不能超过0.03%。使用过氧乙酸消毒，模拟内镜中的过氧乙酸消毒剂残留浓度不能超过40mg/L。

	10
	内镜侧漏功能
	内镜清消毒机须具备内镜测漏功能：当检测到内镜泄漏超过设定的允许泄漏量时，提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行。

	11
	自身消毒功能
	具备自身消毒程序，可对内镜清洗、消毒、漂洗阶段所使用的水或溶液接触的全自动内镜清洗消毒机的所有腔体、管道和水槽（包括水过滤器）进行消毒。

	12
	消毒液取样
	▲具备消毒液取样装置，一键自动取样，可随时取样以便检测消毒液浓度。

	13
	自动报警功能
	具备自动检测功能，当出现异常时将发出警报并提示异常原因：内镜泄漏报警；内镜管道堵塞报警；内镜内灌流连接口未连接或脱落报警；水压太低报警；温度过高报警；酶液、消毒液不足报警等。

	14
	数据打印
	▲过程数据打印打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间。内镜洗消记录保存数量≥900条。

	15
	接头配置
	▲设备具有止回功能的活检接头，适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备奥林巴斯、富士镜子、宾得接头。采用多通道清洗，更彻底清洗内镜管道。

	16
	信息化对接
	内镜的洗消状况及结果可以与内镜清洗管理系统对接联网，实时显示消毒过程。

	17
	水处理系统
	▲内置0.2μm超滤装置，终末漂洗水质达到国标要求。

	18
	其 他
	设备使用有效期≥10年，生产日期距交付日期不超过6个月。

	19
	售后服务
	★保修期≥3年，24小时响应维修。


三、报价要求
询价供应商必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

1、该报价文件要求一正一副，封面应当注明项目名称、项目编号、供应商名称（加盖单位公章），电子文件1份，电子文档应为报价文件正本的扫描件（要求必须完整扫描正本内容），以U盘或光盘为介质（标明项目编号及供应商名称），不留密码，无病毒，不压缩。其内容应与供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准。密封递交。

报价文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有询价文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。

密封外包装加盖供应商印章。

如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

★供应商必须根据采购项目的技术参数按顺序逐条响应，否则经专家小组讨论后可作作废处理。
6、招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。
表1  报价函

致：中山市中山市古镇人民医院
    根据贵方的中山市古镇人民医院内镜清洗消毒机采购项目进行采购的询价邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价供应商名称）       参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价总价为（人民币、含税）：

                             （大写），                             （小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：
报价人名称：（加盖公章）







法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

表2  法定代表人授权委托书

致：中山市古镇人民医院：
兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与      （项目名称）  采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。
授权供应商：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：                         

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业供应商、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中选注的询价有效期相同，自本供应商盖公章之日起生效。

6.询价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

表3  法定代表人证明书

致：中山市古镇人民医院：
（          ）同志，现任我供应商（          ）职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                         供应商：               （盖章）
附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：
联系电话：

有效通讯电子邮箱：
营业执照号码：                       
经济性质：
说明：

1.法定代表人为企业事业供应商、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

表4  分项报价一览表

项目名称：                                    金额供应商：元（人民币）

	序号
	项目名称
	单价
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	报价  总价
	大写：                               元整（小写：￥           元）


注：

此表的总计系该项目所需费用含相关货物、劳务、保险、服务、交通费、管理费、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。

分项报价按照采购人要求(或采购需求）格式进行报价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：
    1.人员配置
    2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

    5.供应商的其他资料。
报价供应商承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

供应商名称（供应商盖公章）：
法定代表人或其授权代表签名：                    
日 期：
表6  投 标 承 诺 书


中山市古镇人民医院 ：
本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向交易中心/采购供应商郑重承诺如下：
1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照采购文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。
2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。
3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。
4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证无围标、串标行为。
6.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受采购人违约处罚。
7.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。
8.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。
9.保证中标之后按采购文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

10.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。
11.保证按招标采购文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

12.保证不发生商业贿赂行为，不进行可能影响招投标、评标、定标过程公平、公正的任何不正当活动。
本投标人在规定的报价有效期限内（本项目投标有效期为60日），将受采购文件的约束并履行投标文件的承诺。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日期：   年   月   日









被授权代表身份证反面复印件














被授权代表身份证正面复印件

















法定代表人身份证反面复印件














法定代表人身份证正面复印件










