全自动加压冷敷治疗系统技术参数

	设备名称
	全自动加压冷敷治疗系统
	购置数量
	1台

	一、整体要求：
1、通过物理降温与间歇性压力相结合的方式，适用于急性损伤和术后康复的早期阶段的治疗
2、配备彩色电容式液晶触摸屏，支持双通道输出，具备自动控温，双温双控功能，两个通道可分别独立控制温度。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	全自动加压冷敷治疗仪主机
	1
	台
	集成控制屏、水箱、泵体、半导体制冷模组等核心部件，全面满足下述技术参数要求

	2
	加压冷敷套件
	1
	套
	包含适用于肩、肘、膝、腿等多部位的高分子冰袋及加压绷带。

	3
	体温传感器
	1
	个
	用于实时监测患处体表温度。

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	材质要求
	接触人体部位的冰袋/毯套/帽套采用医用级蜂窝状TPU材质

	2
	降温速率
	空载平均速率：≥1℃/min；负载最大平均速率：≥5℃/h

	3
	输出与控制
	双通道输出，具备自动控温功能，两个通道可分别独立控制温度，或支持主从式分路控温，满足不同部位同时治疗需求。

	4
	控制模式
	手动控制：可独立控制各通道温度。
自动控制：基于体温传感器控制人体温度，具备≥5种默认工作模式，智能选择。

	5
	温度设定范围
	-1℃ ~ 25℃ 可调，步进值0.1℃；温度允差：±1℃。

	6
	加压功能
	压力范围：≥10kPa（或≥20mmHg），可调级数≥3级。具备过压保护功能。

	7
	体温监测范围与精度
	体温传感器监测范围：25℃ ~ 45℃，允差：±0.1℃。具备温度异常（可设定上下限）蜂鸣报警功能。

	8
	报警功能
	具备低水位提示、传感器功能异常提示、人体温度上限/下限单独报警提示功能。

	9
	工作时间设定
	定时范围：0~24小时；计时误差：±2%。

	10
	安全性能
	各连接处可承受20N拉力无脱落，正常工作时无泄漏，具备双重超温保护装置

	11
	噪音
	正常工作噪音≤60dB(A)

	12
	其他
	设备使用年限≥5年，生产日期距交付日期不超过6个月，保修期≥3年


1

