神经肌肉电刺激仪技术参数

	设备名称
	神经肌肉电刺激仪
	购置数量
	2台

	整体要求：

神经肌肉电刺激仪通过皮肤电极将特定的低频双向不对称方波电流作用于人体，进行神经肌肉电刺激，努力使肌肉维持在正常状态，防止肌肉萎缩和变性，提高肌张力。

	二、配置清单（每台）：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	神经肌肉电刺激仪
	1
	台
	符合技术参数

	2
	电极片
	12
	片
	与设备配套，符合临床使用规范

	3
	吸水棉垫
	30
	片
	与设备配套，符合临床使用规范

	4
	电极线
	3                                 
	根
	与设备配套，符合临床使用规范

	5
	粘贴电极
	20
	片
	与设备配套，符合临床使用规范

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	输出波形
	脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

	2
	输出频率
	第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。

第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。

	3
	脉冲宽度和调制波脉宽
	第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。允差±30%。

第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。

	4
	输出强度
	各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

	5
	定时时间
	定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。

	6
	连续工作时间
	仪器连续工作时间不少于4h。

	7
	其他
	设备使用年限≥8年，生产日期距交付日期不超过6个月，保修期≥2年


1

