胰岛素泵技术参数

	设备名称
	胰岛素泵
	购置数量
	2台

	整体要求：

1、适用于糖尿病患者的长期血糖管理，能够辅助患者实现更精准、稳定的血糖控制。
2、设备必须已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）注册证，并可在官方平台查验。

	二、配置清单（每台配置）：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	胰岛素泵主机
	1
	台
	输注剂量精准，性能安全可靠

	2
	胰岛素泵便携袋子
	2
	个
	方便患者斜挎于身上，便携出行，可清洗消毒

	3
	起盖器
	1
	个
	方便拧开电池外盖

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	适用范围
	有必要进行胰岛素输注治疗的糖尿病患者

	2
	重量
	≤70g

	3
	CPU数量
	双CPU

	4
	最小给药量
	0.05U

	5
	防水等级标准
	IPX8

	6
	电池
	1节7号(AAA)电池

	7
	菜单
	开放式，可自由开启或关闭某些功能

	8
	输注方式
	基础输注、临基输注、大剂量输注、方波输注

	9
	装药方式
	螺杆自动复位，自动计算所装药量

	10
	基础率分段
	24段和48段

	11
	基础率设置步进量
	0.1U/0.05U

	12
	基础率快设
	24段法和6段法双数据库

	13
	基础率设置
	0-5U(或更高)

	14
	基础率方案
	可预存3套

	15
	基础率校准功能
	支持

	16
	大剂量向导计算器
	支持

	17
	大剂量输注速度
	可调整，四种脉冲周期：5s、10s、15s、20s

	18
	大剂量设置增量
	0.10U

	18
	大剂量限制范围
	默认20U,设置范围0-85U

	20
	日总量限制范围
	默认60U,设置范围0-200U

	21
	回顾记录功能
	支持日总量、基础率、大剂量、排气及报警回顾记录

	22
	警示项目及触发条件
	阻塞：输注管道阻塞达到6U之前阻塞报警

	
	
	低药量：药液低于20U时低药液提示，关闭后，药液低2U持续报警提示

	
	
	药完：无输注药液时药完报警

	
	
	低电量：电压低于1.2V时低电压提示

	
	
	用餐提示：可开启，大剂量输注后10min/20min/30min

	
	
	测血糖提示：可开启，大剂量输注后1h/2h/3h提示

	
	
	闹铃：支持

	23
	键盘锁功能
	支持

	24
	节能
	屏幕休眠模式

	25
	最大装药量
	305U

	26
	储药器容积
	3.0mL

	27
	输注管路接口形式
	鲁尔接口

	28
	其他
	设备使用年限≥5年，生产日期距交付日期不超过6个月，保修期≥2年


1

