骨伤治疗仪技术参数

	设备名称
	骨伤治疗仪
	购置数量
	1台

	整体要求：

1、通过电刺激及脉冲磁双重物理治疗方式，协同作用于骨骼及软组织，以实现加速骨折愈合、缓解疼痛、消除肿胀、改善功能的临床治疗目标。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	骨伤治疗仪主机
	1
	台
	符合技术参数要求

	2
	治疗电极片/磁疗头
	1
	套

（标配）
	用于电刺激及脉冲磁治疗

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	结构、显示形式
	台式、配备液晶显示屏。

	2
	输出路数
	≥双路输出，可支持同时或交替治疗

	3
	电刺激（自动模式）动态差频范围
	0-150Hz（频率可自动变化）

	4
	电刺激动组频率
	4000-4150Hz（允差±5%）。


	5
	电刺激（手动模式）固定差频手动调节范围
	0-150Hz，具备≥16档可调。

	6
	脉冲磁输出治疗模式
	≥4种治疗模式

	7
	脉冲磁磁感应强度
	11-53mT，≥8档可调

	8
	磁场频率
	2Hz-16Hz，≥8档可调

	9
	脉冲磁热疗功能
	37℃-42℃

	10
	定时范围
	1-99min，步距1min、误差±5％

	11
	其他
	设备使用年限≥8年，生产日期距交付日期不超过6个月，保修期≥3年


1

