电针仪技术参数

	设备名称
	电针仪治疗仪
	购置数量
	9台

	一、整体要求：适用于肩周炎、腰腿痛及神经痛等患者的辅助治疗，由台式主机、输出线及电源线组成，电路设有输出短路自动保护装置。输出先回零保护装置。治疗定时时间到声光提示，并自动停止输出。具备过载保护及声光报警功能

	二、配置清单（每台）：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	台式主机
	1
	台
	符合技术参数要求

	2
	带夹输出线
	12
	条
	符合技术参数要求

	3
	电源线
	1
	条
	符合技术参数要求

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	输出负载阻抗
	250Ω±10%

	2
	连续波(脉冲频率)
	不少于六个档次，如0.8Hz、IHZ、1.5HZ、2Hz、5Hz、20Hz，断续周期为 6s。

	3
	定时时间(治疗时间)
	可设置不同时段，不少于5个，如10min、15min、20min、25min、30min 

	4
	最大输出电流有效值
	0~0.9mA

	5
	脉冲能量
	脉冲能量应不超过 5mJ

	6
	其 他
	设备使用年限≥7年，保修期≥1年


1

