自动发药机项目调研需求

一、项目整体要求：

1.系统须与医院HIS实现无缝隙链接，确保医嘱或处方信息无障碍传输，控制软件操作界面为简体中文。
2.门诊药房智能发药系统主要用于门诊药房智能化管理，通过对处方药品调配发放工作的流程优化，实现发药自动化和药品安全管控，提高药师工作效率，防范发药差错，保障用药安全，提升患者满意度和医护人员满意度。

3.供应商需根据医院现有场地进行踏勘，提供详细设计方案（含平面布置图、设备布局图和效果图），在满足工作流程和总体功能前提下对空间及人流物流进行最优化设计。

4.各设备之间应实现系统无缝对接与信息互联互通，确保整体协调运行，所有硬件设备应具备良好的接口兼容性。

二、技术要求

（一）智能拆零机

1．与HIS系统无缝对接，可与门诊发药系统等智能设备协同使用，实现拆零药品集中快速发放。

2．具备同时处理不少于2张拆零处方的发药功能。

3．机内储药品种类不低于50种，采用模块化抽拉式结构设计，便于取用和维护，提供相关功能证明材料。

4．整机密封性好，药盒为透明、避光、密封设计，具备防潮、防尘、防紫外线等功能。

5．所有药盒均为智能药盒，药盒位置可任意摆放且系统能够准确识别。

6．具备药品种类及数量显示、药品实时盘点、药品消耗统计等功能。

7．具备药品种类、存量、用量等信息管理功能，可设置最低药量预警值，具备缺药报警提醒功能。

8．具有单品种片剂、胶囊发药功能，拆零药品信息自动登记，记忆分配可自定义编辑，并具有拆零发药统计功能。

9．医嘱信息、患者信息、药品信息等数据可永久保存于数据库，便于日后查询。

（二）无人值守补药系统

1．采用全自动补药方式，主体主要包括补药主机、智能复核系统、药品缓存仓和补药通道等部分。

2．发药主机单元具备药品条形码（或医院药品管理ID码、二维码）自动识别功能。

3．采用机械手进行药盒抓取，具备多自由度运动能力，补药效率不低于600盒/小时，提供补药机构功能证明材料。

4．药品缓存仓采用3D视觉及智能采集算法，完成药品品规及位置采集，机械手自动完成补药工作。

5．机械手抓取待补药品后自动放入复核台，由多视觉采集单元对药品进行多面同步采集，根据二维码等信息有效核对每个单包装药品，提供相关功能证明材料。

6．补药系统主机占地面积不超过2平方米，提供尺寸说明。

（三）绑筐台与智能药筐

1．智能绑筐系统自动将智能药筐绑定处方信息，实现药品、药筐、处方信息一一对应，可内置于快速发药机使用。

2．智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置并提示药师取药。

3．发药口收方后系统自动提示处方药品所在位置，引导药师取药。

4．智能药筐可随意摆放不受固定位置限制，无需使用药架。

5．智能药筐单次充电后可连续使用不少于90天。

（四）快速发药系统

1．全自动门诊智能发药系统主体分为出药、储存、上药三个部分。

2．出药采取整批落药方式，具备安全缓冲结构以防止药品在落药过程中损坏，将药品传输到指定落药口，支持多处方并行处理。

3．单台设备设置多个出药缓存口，具备侧面出药功能。

4．将已发放药品中各批次药品与相关处方患者信息进行追踪对应管理，为安全用药、预防风险提供保障。

5．整机发药效率平均6～10秒/处方（自系统发出指令到药品到达出药口）。

6．每个药槽具备独立驱动机构确保发药准确率，提供相关功能证明材料。

7．单台设备每小时可处理不少于400张处方需求，提供第三方检测报告或相关证明材料。

8．每槽道单独具有光电计数和电磁铁动作计数双重计数功能。

9．发药机主机占地面积小于8平方米，高度小于2.8米，提供具体尺寸说明。

10．单台门诊盒装药发药系统最大可储存不少于600种药品，常规药品储存量不少于6000盒。

11．储药槽道具备多种规格，可满足多种包装大小的盒装、瓶装药品入机，提供相关功能证明材料。

12．采用自动化加药方式上药，上药和发药为相互独立的两个系统，可同时进行互不干扰，支持多品种同时上药，可补瓶装药品，提供相关功能证明材料。

13．采用自动化加药方式，加药与发药可同时进行，上药效率不低于2000盒/小时，提供加药机构功能证明材料。

14．支持药品名称、简码、条形码扫描及图像识别等多种方式的上药识别，有效减轻上药人员工作强度，降低人为上药错误。

15．可对每药槽药品进行底限设置，系统自动发出缺药警报。

16．可随时对药品进行实时盘点，机械手可对设备内药品自动盘库，盘库时间不超过30分钟。

17．设备应通过国家医疗器械注册认证并具备有效的第三方质量体系认证（如ISO13485等），提供相关资质证明。

18．可无缝对接无人值守补药系统进行自动加药。

