设备参数需求

	设备名称
	全数字化彩色多普勒超声诊断仪
	购置数量
	1台

	一、整体要求：
用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。


	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	主机系统
	1
	套
	主机成像系统

	2
	单晶体成人心脏探头
	1
	把
	超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到26 MHz

	3
	单晶体儿童心脏探头
	1
	把
	超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到26 MHz

	4
	单晶体腹部凸阵探头
	1
	把
	超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到26 MHz

	5
	血管线阵探头
	1
	把
	超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到26 MHz

	6
	单晶体高频浅表线阵探头
	1
	把
	超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到26 MHz

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	显示器
	高分辨率液晶显示器≥21英寸,分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

	2
	液晶触摸屏
	触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整。

	3
	操作面板
	具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

	4
	主机系统动态范围
	≥394 dB

	5
	数据储存
	主机硬盘图像数据存储

	6
	成像技术
	实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束；具备扩展成像技术，可与空间复合成像；超宽视野全景成像技术。

	7
	像素要求
	具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头

	8
	功能要求
	主机成像系统实时双同步/三同步功能；二维灰阶成像单元穿刺引导功能；自动多普勒导航功能；自动化二维心功能定量技术；功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定。

	9
	探头配置及规格
	通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换。

	
	单晶体成人心脏探头
	成像频率1-5MHz

	
	单晶体儿童心脏探头
	成像频率2-9MHz

	
	单晶体腹部凸阵探头
	成像频率1-5MHz

	
	血管线阵探头
	成像频率3-12MHz

	
	单晶体高频浅表线阵探头
	成像频率：2-22MHz

	10
	整机要求
	新机型，要求为2024年以后推出最新机型（以NMA首次注册证生效日期为准）并具备持续升级能力

	11
	二维成像主要参数
	1、扫描速率: 相控阵,全视野，18cm深度时，二维帧速率≥ 55帧/秒

2、扫描深度：心脏最大扫描深度30cm ，腹部最大扫描深度≥50cm

3、扇扫角度：单晶体儿童相控阵探头≥120度

4、声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

5、回放重现及存储:存储时间≥10分钟

6、预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

7、增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节

	12
	频谱多普勒
	脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s 

最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

显示方式:B/D、B/C/D、D

电影回放:≥2000帧 

频谱零位移动: ≥6级

取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级可调

显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

	13
	彩色多普勒
	显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示

二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

彩色显示角度: 10-120°选择

彩色显示帧数: 相控阵探头，全视野, 18cm深,帧频≥22帧/秒

组织多普勒帧频：相控阵探头，全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒

显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°-+20°

显示控制:零位移动多级可调,黑/白与彩色比较,彩色对比

彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

	14
	测量和分析
	1、B型、M型、频谱多普勒、彩色模式。

2、一般常规测量（直径、面积、体积、压差等）

3、多普勒血流测量及分析软件包

4、专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程

5、自动多普勒频谱波形分析

6、自动多普勒导航功能

7、感兴趣区定量

8、血管内中膜厚度自动测量

9、组织多普勒定量

10、自动化二维心功能定量技术

11、心脏自动应变定量

12、自动心肌运动定量

13、自动室壁运动定量

14、负荷心肌运动定量

	15
	超声图像及病案管理系统
	动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

支持报告存储,检索,统计

为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储

DICOM QVue图像阅读器

内置图像管理系统

支持DVD／USB图像导出存储

医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件


1

