心电图机设备参数需求

	设备名称
	心电图机
	购置数量
	1台

	整体要求：

适用于静息12导联心电图、计算法18导联心电图、静息18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	主机
	台　
	1　
	病人信息采集、记录、分析、打印等

	2
	电源线
	条
	1　
	机身连接交流电源　

	3
	患者导联线
	套
	1　
	传输病人数据信号　

	4
	吸着电极
	个
	6
	采集胸部心电信号

	5
	四肢电极
	个
	4　
	采集四肢心电信号

	6
	热敏记录纸
	盒
	1　
	打印心电波形及结论等

	7
	电池
	块
	1
	直流供电

	8
	日常检修橡皮
	块
	1
	日常检修

	9
	打印头清洁笔
	支
	1
	打印头清洁

	10
	接地线
	条
	1
	抑制干扰

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	主要功能
	静息12导联心电图、计算法18导联心电图、支持选配静息18导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查

	2
	导联选择
	支持自动或手动导联切换

	3
	采样率
	AD采样率≥750000 Hz/Ch

	4
	输入阻抗
	≥50MΩ

	5
	耐极化电压
	≥±550mV

	6
	共模抑制比
	≥105dB

	7
	频率响应
	0.5Hz-500Hz

	8
	标准灵敏度
	10mm/mV, 误差≤±5%

	9
	时间常数
	≥4.2秒

	10
	滤波器
	具备低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

	11
	打印记录方式
	内置高分辨率热线阵打印机，可同步打印12道心电波形。

	12
	打印网络
	具备在无网格纸上自动打印网格的功能。

	13
	走纸速度
	支持 10, 12.5, 25, 50 mm/S 多档可调。

	14
	噪音标记
	具备双模式（屏幕/报告）提示，热敏报告可显示噪声、脱落的具体时间段。

	15
	冻结记录
	支持≥3分钟波形的冻结与回顾记录模式。

	16
	自动记录触发
	具备波形质量检测功能，在信号稳定时设备可自动开始记录。

	17
	18导联功能
	具备18导联心电图右胸及后壁导联独立分析，并支持18导联ST-Map（ST段地形图）打印。支持计算法18导联心电图报告打印。支持静息18导联心电图报告打印。

	18
	心律失常检测
	具备心律失常检测并自动延长记录的功能

	19
	QTc算法
	提供≥4种不同的QTc校正算法

	20
	自动测量参数：
	至少自动测量并报告：心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等超过40心电参数

	21
	性别年龄特异性算法
	具备基于性别和年龄的特异性分析算法，提高诊断准确性。

	22
	模拟信号输入
	具备外部输入接口，可打印心音、脉波等外部模拟信号（10mm/0.5V±5%）

	23
	数据存储
	内置存储器可存储≥800份心电图，支持通过SD/USB扩展存储至≥3000份。

	24
	输出打印
	可直连外部打印机，打印A4纸尺寸报告。

	25
	无软件查看
	无需安装任何插件或软件，可通过电脑端直接查看及打印设备数据。

	26
	网络接口
	标配LAN有线网口和内置WiFi模块，支持网络连接与数据传输。

	27
	数据格式
	支持PDF 、XML 、 DAT等多种数据存储格式。

	28
	传输协议
	支持DICOM和ECTP标准通讯协议。

	29
	输入设备接口
	支持连接条码扫描枪和读卡器

	30
	异常状态检测
	具备电极脱落及高频噪声过高报警功能，并在液晶屏上明确显示脱落部位。

	31
	系统安全
	具备系统登录加密功能，支持设置用户密码登录保护。

	32
	电击防护类型
	I类CF型

	33
	工作电源
	交流100-240V±10%，50/60Hz。

	34
	其他要求
	设备使用年限≥8年，维保期2年，生产日期距交付日期不超过5个月
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