颅内压监测仪设备参数需求
	设备名称
	颅内压监护仪
	购置数量
	1台

	整体要求：

用于24小时不间断地监测颅内压（ICP），当颅内压超出设定阈值时，能够迅速发出警报，便于临床早期干预。设备电气安全性能须符合GB9706.1-2020标准。（提供说明书或检验报告）

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	主机
	1
	台
	颅内压检测功能，可实时显示颅内压数值及波形。

	2
	电源线
	1
	条
	为主机供电，长度≥2.5m。

	3
	缆线
	1
	条
	用于连接颅内压传感器与主机。

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	监测方式
	采用固态微传感技术（或同类高精度传感技术），通过电信号传导实现压力监测。设备电磁兼容性须符合YY9706.102标准中1组A类要求

	2


	监测性能
	1.压力测量精度≤0.1mmhg，能精准捕捉颅内压细微波动（提供说明书）；

	
	
	2.24小时内最大漂移量≤1.5mmHg；一周内最大漂移量≤3.0mmHg；

	
	
	3.监测范围: -30mmHg—100mmHg，压力探测误差不超过≤±1.0mmHg（提供说明书）

	3
	界面与显示
	1.主机操作界面为全中文显示，菜单逻辑清晰，易于操作。

	
	
	2.可实时显示颅内压数值与波形，便于临床根据波形趋势指导治疗和管理。

	
	
	3.具备植入时间与植入时长实时显示功能，便于精准把控监测周期。

	4
	调零方式
	具备简捷的调零操作功能（如一健式或自动式），调零数值可直接存储于传感器或主机内，更换传感器后无需重复手动输入凋零值确保临床使用便捷（提供说明书）

	5
	数据存储与传输
	主机支持连续监测数据储存≥2000小时，可自动识别并记录传感器唯一标识编号，同步存储植入时间、波形、数值等完整信息，支持通过 USB端口导出数据，便于科研提分析及病历归档

	6
	传感器性能
	1.支持 360°全角度压力监测，不受植入角度限制，无监测角度盲区

	
	
	2.传感器直径≤1.0mm，具备良好柔韧性，可任意折弯，植入时减小脑组织损伤

	
	
	3.传感器适用范围应涵盖硬膜外、硬脑膜下、脑组织内、脑室内进行监控（以说明书或注册证载明的适应范围为准）

	7
	其他
	设备使用年限≥6，生产日期距交付日期不超过5个月，保修期≥2年


1

