中药熏洗床技术参数

	设备名称
	中药熏洗床
	购置数量
	2台

	整体要求：

平卧式中药熏洗床，满足颈肩、胸背、腰腹、骶部、双膝及全身等不同部位的中药熏洗

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	主机
	1
	台
	符合技术参数要求

	2
	双喷头
	1
	个
	符合技术参数要求

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	资质要求
	产品须具备有效医疗器械注册证

	2
	整体材质
	床体采用双层食品级玻璃钢或同等耐腐蚀材质。加热器内胆及药液接触部件采用不锈钢材质。具备凝水排流收集装置，防止污物和回凝水回流至药液中。具备抽屉式换药装置便于换药，且加热器内胆可取出，便于清洗及维护。

	3
	整机外形尺寸
	1900X650X680(士20mm)、控制台尺寸(mm):310*220*140(±20mm)，配有≥7cm厚度、多部位熏蒸床面，床体有活动式定位轮既可定位又能自由活动。

	4
	额定电压
	AC220V、额定频率:50Hz:

	5
	额定功率
	≤900W

	6
	熏蒸器容积
	≥4000ml

	7
	熏蒸部位
	颈肩部、胸部、背部、腰部、腹部、骶部、双膝、全身

	8
	温度设定范围
	30-56°C，任意可调

	9
	计时范围
	0-99mmin，计时误差:3min，调时间距:1min，计时方式:倒计时

	10
	安全保护
	采用机电分离式全电脑控制:自动温度控制系统、自动时间控制系统、自动水干报警系统、自动超高温报警系统。配有超温报警、干锅报警、传感器故障报警保护功能，并智能显示。配有电磁兼容抗干扰系统，提高抗干扰能力，配有漏电、过电流自动保护空气开关

	11
	其他
	设备使用年限≥8年，维保期≥2年，生产日期距交付日期不超过6个月
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