**吞咽治疗仪参数**

一、功能与主治

吞咽治疗仪主要用于咽部非机械原因损伤引起的吞咽障碍理疗。对咽喉部肌肉进行重新训练和功能性刺激，从而实现咽部肌肉正常收缩。

二、技术参数

1 双通道输出，并可分别设置治疗强度。

2输出强度:0mA~80mA或0V~80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。

3 脉冲频率:20Hz~100Hz可调，步长1Hz。

4脉冲宽度:100μs~400μs可调，步长10μs。

5脉冲的上升时间和下降时间:1s~10s可调，步长1s。

6脉冲的维持时间:1s~55s可调，步长1s。

7脉冲的断电时间:3s~75s可调,步长1s。

8具备不少于七种电极治疗方式。

9 进行口腔内及口腔外电刺激功能。

10固定电极具备不少于三种治疗模式。

11 提供电刺激手柄给治疗师操作。