输尿管镜参数要求

1. **整体要求**

适用于泌尿外科手术，能满足输尿管结石碎石、输尿管肾盂检查、肿物活检取病理、拔除双J管、插双J管的操作要求。

1. **技术参数**

1.输尿管规格6.0~7.5Fr

2.镜体外径：7.5Fr

3.工作长度：≤430mm

4.工作通道：≤5.5Fr

5.视场角≥70°

6.视向角：12°（±2°）

7.景深范围：3~100mm

8.可适配进口和国产品牌主机

9.超广角平面图像，图像无扭曲