双目视力筛查仪参数要求

1. **整体要求**

适用范围用于6个月至成人的眼睛屈光、瞳孔大小、瞳孔距离等检测

1. **技术参数**

1.适用对象人群：6个月儿童至成人

2.显示屏幕≥5.0英寸触摸显示屏

3.筛查内容：矫正视力、屈光筛查、凝视不对称、斜视、瞳孔大小及间距等

4.测量时间＜5s，

5.测试距离：可自动测距，系统主动提示过远或过近，

6.设备敏感度、特异性≥90%

7.等效球镜度数测量范围:-7.50D至+7.50D；

8.柱镜度数测量范围：0.00D 至+3.00D，

测量瞳孔直径范围:4mm至9mm。

测量瞳距范围:35mm至80mm。