心电图机参数要求

1. **整体要求**

静息12导联心电图、计算法18导联心电图、静息18导联心电图

1. **技术参数**

1.支持计算法和静息18导联心电图报告打印

2.支持≥4种QTc算法

3.导联选择：自动或手动

4.显示屏幕≥7英寸液晶屏

5.自动测量参数包括心率、QT/QTc、PR间期P/QRS/T电轴等值

6.标准灵敏度10mm/mV, 误差≤±2%

7.具备12导联心电性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量；具备18导联心电图右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map打印

8.时间常数≥3秒

9.AD采样率≥750000 Hz/Ch

10.输入阻抗 ≥50MΩ

11.共模抑制比 ≥100dB

12.频率响应 0.01Hz-500Hz

13.耐极化电压 ≥±500mV